
BDFIA-8800型 全自动流动注射分析仪 技术白皮书
一、仪器原理：
仪器利用流动注射（FIA）的原理: 在封闭的管路中向连续流动的载流注入一定体积的样品, 试剂与样品在混合圈中反应,然后流过检测器,无需加入空气泡，来实现完全快速的自动化水质分析。在确定的管线长度和内径的流路系统中准确地控制注入样品的体积和液体流速来获得最佳的精度和重现性，无交叉污染。实现快速准确地分析，从样品采集完成到上机检测整个过程无需人工干预，自动完成检测。

二、用途：
用于测定地表水、地下水、饮用水、环境水、生活污水、工业废水中的挥发酚、氰化物、总氰化物、阴离子表面活性剂、总磷、总氮、可溶性硫化物、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、硅酸盐、正磷酸盐、六价铬、可溶性硼化物、氟化物、尿素、总碱度，总硬度，酸度，色度，钙、镁、甲醛等成分。

三、仪器组成：
1、仪器组成：每个通道主机都为一体机集成整体式设计（每个通道主机装嵌有：一个自动进样装置，一个蠕动泵，一套化学分析流路，一个双光束检测器及与化学分析流路配套的温度控制器、控制电路等），检测通道、在线稀释装置与自动进样装置为不可拆分一体式，各通道间除工作站软件外无共用装置，每个方法可以同时放在不同实验室使用。
2、仪器采用一体化设计，无需配置主机，各个通道之间可独立工作，也可同时工作，互不影响。除工作站软件外，通道间无共用装置，各通道之间电源、蠕动泵和检测器等不共用，彼此完全独立，不同分析通道包括相应的在线加热、消解、蒸馏、冷凝、萃取、还原等系统，所有系统在各自独立分析通道模块上实现，不需要额外配置其余装置，通道与工作站软件通过网线接口进行数据传输，每个方法可放在不同实验室使用。每个分析通道具备自动进样、自动曲线稀释、自动超标稀释、自动加液、抽滤、排废等功能，自动完成平均值、相对标准偏差和检出限的计算。
3、仪器无需使用压缩气体，所有化学分析流路使用FEP全化学惰性透明管, 无需气泡生成及消除装置，无翻边管路接头，用户可自行更换。

四、工作环境：
1、仪器可供在室内使用或车载使用，环境温度 10—40℃；
2、电源供给：220VAC，50HZ；
3、相对湿度：25%—85%。

五、系统配置：
1、自动进样装置与检测通道等所有控制部件集成于一体机，进样装置由工作站软件控制步进电机进行极坐标位置控制；有效样品位72位，配套可放置的样品管容量≥10毫升；自动进样装置与检测通道之间实现一键按钮整机开启。样品盘配备有专用防尘罩。可拓展至200个样品位，具有外接大自动进样器接口。
2、自动进样装置具有载流槽。载流槽包含载流位、清洗位、溢流位，配备自动补液系统，无需人工频繁添加载流液。采用底部进液、顶部溢流的动态更新模式。配备三套蠕动泵分别实现补充载流、对进样针和管路进行清洗及排废功能。
2、在线稀释功能：在线稀释装置内置于每个检测通道内（非自动进样装置内），不使用注射泵。不同通道可独立或同时对样品进行稀释，比例稀释装置稀释准确，单母液精确稀释范围为1-20倍，双母液精确稀释可完成浓度跨度为两个数量级的工作溶液在线配制。通道上实现单点自动配标准曲线r>0.9995，30分钟以内自动完成标准溶液的配置及检测，稀释过程速度快，不延长样品分析时间或分析周期。
2、仪器进样模式：蠕动泵采用整体压块进样，泵速连续可调，提高进样量精准度及减少人工操作误差，淘汰使用多个塑料泵夹中单个泵夹压力上的不均匀，导致进样量不精准的缺点。
· 蠕动泵进样方向和化学反应流路方向一致，蠕动泵为无需调节整体压块式设计，泵滚轴12根，泵管放置卡位17个，蠕动泵泵盖具备自动开合功能，清洗程序完成后，蠕动泵自动执行泵盖松开指令，使泵管从受压状态释放，延长泵管使用寿命。
· 蠕动泵压块泵管自动清洗功能，样品测试完成后，系统自动触发内置清洗程序，通过多位阀（多通阀） 切换流路，完成自动清洗过程。系统可设置单次或周期性任务，实现无人值守自动化运行。系统支持次日定时自动开机预热。
· 蠕动泵的泵管卡扣位置采用弯折式结构设计（非垂直平面式卡扣设计），该结构可在蠕动泵连续运行过程中实现对泵管的稳定卡固，有效避免泵管移位、脱落，保障流体传输精度与设备运行稳定性。
3、蠕动泵、化学反应模块、检测器一一对应，用户检测不同项目无需做任何改动；所有需要加热蒸馏的模块均配备独立蒸馏器，所有需要紫外消解的模块均配备独立消解装置，不同分析通道配有相应的内置样品处理装置：
· 采用内置加热、蒸馏、紫外消解装置，避免环境温度波动导致体系波动。 
· 在线蒸馏和在线萃取采取在线膜分离装置。
· 在线冷凝采取内置式电子冷凝装置，无需冰水混合物制冷。
· 内置恒温加热器，温度通过软件控制实时监测，使化学反应温度为最佳反应温度，温度控制区间为室温到250℃，温度精度±0.1℃，数字显示。
4、每个通道采用整体式网控全自动流动注射分析仪技术，方便仪器运送至现场操作和车载应急方案使用，能大大提高工作效率；
5、每个分析通道可实现量程切换功能，能满足高低浓度样品的切换。
6、每个分析通道具备漏液监测功能，如发生漏液现象报警提示。
7、内置有脱气装置的流动注射分析系统，能实现在线脱气效果，在确保所有水相试剂溶液溶解后，可直接上机使用，无须额外配套超声波或其它脱气处理设备。
8、仪器一体机集成整体化设计，符合实验室场地限制和应急任务迁移使用需求，联接手提电脑和试剂包即可使用，单个方法仪器整机尺寸：长335mm*宽830mm*高410mm、单个方法仪器整机重量35Kg。
9、总磷方法：仪器配备超声均质预处理系统，超声装置与进样针一体化设计，超声装置同时具备进样针的功能，利用超声波空化效应和机械振动作用，完成样品的均质、乳化或分散等过程。
10、检测器为双光束设计，通过窄带滤光片分光，不同的系列分析仪可以使用相同的滤光片，也可使用不同的滤光片，滤光片更换方便。每个通道都包括一个专用的检测器，检测器使用400-1100nm的卤钨灯作为光源，配置一个光程10mm的流通式比色皿。
11、安全防护：仪器具有安全防护装置，运行过程中可成关闭保护状态，不能影响操作人员观察仪器运行状态；化学反应面板上有安全防护罩，避免可能的蒸馏/加热试剂泄露导致人员伤害；仪器具有安全防护盖，避免环境中水汽/盐汽/酸汽对设备核心部件的腐蚀，保障仪器的使用寿命。

六、工作站及软件
1、分析软件：全中文操作软件及帮助文件，可在Windows /国产系统等操作系统工作，内置方法参数，界面简洁，一键式操作，可同时显示所有同系列分析仪的实时谱图及过往图谱，可一边进行测试一边进行以往数据的查看及处理。仪器软件易于操作，能够进行多窗口同时操作，操作界面全部为中文，多个通道能同时在一个软件上同时运行操作。
2、结果自动计算及标准曲线校正，实时保存数据结果，提供品质控制图等功能，具有实时监控仪器各种参数状态的功能，同时对异常状况报警提示。
3、自动生成文件名，自动生成质控图，自动显示数据，自动生成报告，测试过程中可控制随时添加、插入样品，结果自动计算及标准曲线校正，实时保存数据结果，提供品质控制图等功能，检测结果可以转换成常用文件格式，包括pdf、xlsx、doc等，仪器具备接入LIMS（实验室信息管理系统）的条件。
4、测试过程中可控制随时添加、插入样品，能够进行多窗口同时操作。
5、配套中文方法手册、操作说明手册及维护保养手册，详细说明分析仪的方法原理，应用领域，试剂配制方法，操作程序及详细列举工作曲线、检出限、精密度等指标的测试数据及图谱。
6、工作软件具有权限设置功能，可以保障用户检测数据的安全性，仪器具备状态监控功能，各检测处理单元实时状态可视，同时仪器具备自我诊断功能。
